## Standard_fMRI
| Date | Exam | mean | sd | snr | sfnr | rms | temp_drift | temp_drift_per_minute | max_temp_drift | rdc | FWHM_x | FWHM_y | FWHM_z | mean_ghost | top_ghost | spatial_drift_pe | imag_freq | TG | RG
0 | 2019-02-27 | 370 | 4825.48 | 2.204 | 461.432 | 438.729 | 0.046 | -0.361 | -0.055 | 0.546 | 5.826 | 4.857 | 4.453 | 3.795 | 1.89 | 4.724 | 0.068 | 1277587140 | 90 | 11
1 | 2019-04-03 | 560 | 5156.202 | 2.35 | 490.146 | 458.722 | 0.046 | -0.249 | -0.038 | 0.374 | 4.396 | 4.857 | 4.506 | 3.817 | 2.076 | 5.455 | 0.166 | 1277585790 | 93 | 11
2 | 2019-05-01 | 699 | 4964.378 | 2.536 | 455.075 | 399.248 | 0.051 | -0.294 | -0.045 | 0.587 | 4.313 | 4.788 | 4.466 | 3.883 | 2.005 | 5.476 | 0.082 | 1277585270 | 90 | 11
3 | 2019-05-15 | 770 | 5037.002 | 2.944 | 400.65 | 407.241 | 0.058 | -0.256 | -0.039 | 0.585 | 3.972 | 4.955 | 4.606 | 3.977 | 1.904 | 5.293 | 0.121 | 1277584940 | 91 | 9
4 | 2019-05-29 | 827 | 5538.507 | 2.694 | 552.399 | 451.379 | 0.049 | -0.316 | -0.048 | 0.515 | 4.519 | 5.165 | 4.649 | 4.132 | 1.885 | 5.584 | 0.189 | 1277584770 | 87 | 9
5 | 2019-06-12 | 890 | 4979.775 | 2.33 | 464.698 | 439.009 | 0.047 | -0.246 | -0.037 | 0.454 | 5.052 | 4.983 | 4.644 | 4.063 | 2.01 | 5.627 | 0.143 | 1277584700 | 92 | 11
6 | 2019-06-26 | 967 | 5541.085 | 2.429 | 545.666 | 473.433 | 0.044 | -0.316 | -0.048 | 0.466 | 4.897 | 5.204 | 4.748 | 4.132 | 2.03 | 5.942 | 0.143 | 1277584430 | 89 | 9
7 | 2019-07-08 | 1032 | 5340.804 | 2.869 | 478.159 | 464.034 | 0.054 | -0.321 | -0.049 | 0.6 | 4.514 | 5.154 | 4.712 | 4.091 | 1.906 | 5.237 | 0.069 | 1277584340 | 87 | 9
8 | 2019-07-24 | 1122 | 5269.269 | 3.021 | 478.738 | 449.484 | 0.057 | -0.262 | -0.04 | 0.576 | 4.65 | 5.056 | 4.599 | 4.184 | 1.966 | 5.647 | 0.085 | 1277584210 | 88 | 11
9 | 2019-08-07 | 1211 | 5143.365 | 2.67 | 441.214 | 438.544 | 0.052 | -0.237 | -0.036 | 0.432 | 4.573 | 5.068 | 4.646 | 4.129 | 1.884 | 5.117 | 0.148 | 1277584220 | 92 | 9
10 | 2019-08-21 | 1289 | 4314.513 | 3.035 | 394.793 | 373.033 | 0.07 | 0.133 | 0.02 | 0.407 | 4.263 | 4.903 | 4.404 | 3.858 | 2.28 | 4.874 | 0.377 | 1277584120 | 89 | 11
11 | 2019-09-04 | 1367 | 5669.178 | 3.17 | 532.233 | 466.613 | 0.056 | -0.141 | -0.021 | 0.416 | 4.111 | 5.253 | 4.75 | 4.311 | 2.098 | 5.764 | 0.056 | 1277583660 | 90 | 11
12 | 2019-09-18 | 1438 | 5004.34 | 2.73 | 533.837 | 436.23 | 0.055 | -0.269 | -0.041 | 0.539 | 4.637 | 5.202 | 4.72 | 4.246 | 2.101 | 5.561 | 0.201 | 1277583590 | 91 | 11
13 | 2019-10-04 | 1506 | 5589.824 | 2.61 | 493.005 | 489.764 | 0.047 | -0.306 | -0.046 | 0.613 | 4.545 | 5.247 | 4.783 | 4.174 | 2.041 | 5.555 | 0.114 | 1277583510 | 89 | 9
14 | 2019-10-16 | 1575 | 5115.202 | 2.781 | 471.715 | 434.766 | 0.054 | -0.185 | -0.028 | 0.589 | 4.277 | 5.112 | 4.65 | 4.151 | 2.07 | 5.54 | 0.166 | 1277583310 | 90 | 9
15 | 2019-10-30 | 1664 | 5889.669 | 2.957 | 598.517 | 492.395 | 0.05 | -0.393 | -0.06 | 0.591 | 3.96 | 5.202 | 4.716 | 4.153 | 1.945 | 5.629 | 0.074 | 1277583250 | 86 | 9
16 | 2019-11-13 | 1749 | 5268.881 | 2.849 | 536.842 | 453.083 | 0.054 | -0.293 | -0.044 | 0.58 | 4.021 | 5.032 | 4.655 | 4.063 | 1.951 | 5.395 | 0.084 | 1277583180 | 90 | 9
17 | 2019-11-27 | 1848 | 5519.422 | 3.028 | 479.42 | 430.281 | 0.055 | -0.223 | -0.034 | 0.509 | 4.177 | 4.944 | 4.625 | 4.005 | 2.004 | 5.342 | 0.103 | 1277583030 | 88 | 9
18 | 2019-12-11 | 1913 | 5475.154 | 2.867 | 443.791 | 435.315 | 0.052 | -0.353 | -0.053 | 0.489 | 4.055 | 4.876 | 4.565 | 3.934 | 2.011 | 5.545 | 0.06 | 1277582980 | 89 | 9
19 | 2020-01-08 | 2027 | 5530.561 | 2.757 | 460.467 | 441.715 | 0.05 | -0.466 | -0.071 | 0.669 | 4.942 | 4.872 | 4.564 | 3.894 | 2.043 | 5.648 | 0.075 | 1277582930 | 85 | 9
20 | 2020-01-22 | 2100 | 5504.852 | 2.823 | 491.578 | 448.905 | 0.051 | -0.202 | -0.031 | 0.454 | 4.268 | 4.939 | 4.567 | 3.914 | 2.04 | 5.455 | 0.067 | 1277582830 | 89 | 9
21 | 2020-02-05 | 2177 | 5487.389 | 2.746 | 519.903 | 442.596 | 0.05 | -0.264 | -0.04 | 0.563 | 4.326 | 5.023 | 4.673 | 4.046 | 2.212 | 6.141 | 0.023 | 1277582720 | 88 | 9
22 | 2020-02-19 | 2262 | 5376.378 | 3.163 | 521.603 | 439.303 | 0.059 | -0.287 | -0.043 | 0.585 | 3.999 | 5.049 | 4.667 | 4.003 | 2.033 | 5.474 | 0.067 | 1277582600 | 89 | 9
23 | 2020-03-04 | 2340 | 4663.555 | 2.636 | 386.86 | 378.362 | 0.057 | -0.153 | -0.023 | 0.472 | 4.481 | 4.732 | 4.437 | 3.926 | 2.091 | 5.755 | 0.161 | 1277582230 | 94 | 11
24 | 2020-06-15 | 2397 | 5278.957 | 2.627 | 484.283 | 454.371 | 0.05 | -0.255 | -0.039 | 0.462 | 4.848 | 5.325 | 4.808 | 4.162 | 2.059 | 5.857 | 0.134 | 1277582300 | 91 | 9
25 | 2020-07-20 | 19016 | 5309.13 | 2.704 | 459.078 | 451.037 | 0.051 | -0.036 | -0.005 | 0.32 | 4.433 | 5.305 | 4.8 | 4.26 | 2.105 | 5.725 | 0.15 | 1277582020 | 90 | 9

## MB_fMRI_V500
| Date | Exam | mean | sd | snr | sfnr | rms | temp_drift | temp_drift_per_minute | max_temp_drift | rdc | FWHM_x | FWHM_y | FWHM_z | mean_ghost | top_ghost | spatial_drift_pe | imag_freq | TG | RG
0 | 2019-02-27 | 370 | 2647.773 | 4.38 | 46.099 | 49.675 | 0.165 | 0.307 | 0.044 | 1.135 | 23.614 | 2.711 | 1.932 | 1.207 | 1.782 | 6.913 | 0.341 | 1277587070 | 90 | 11
1 | 2019-04-03 | 560 | 2617.177 | 4.661 | 50.358 | 48.905 | 0.178 | 0.488 | 0.074 | 1.213 | 11.671 | 2.721 | 1.959 | 1.184 | 1.551 | 5.148 | 0.319 | 1277585790 | 91 | 11
2 | 2019-05-01 | 699 | 2665.99 | 4.643 | 47.243 | 47.873 | 0.174 | 0.261 | 0.039 | 1.084 | 11.569 | 2.707 | 1.925 | 1.172 | 1.833 | 6.648 | 0.371 | 1277585340 | 90 | 11
3 | 2019-05-15 | 770 | 2714.566 | 4.845 | 49.707 | 48.575 | 0.178 | 0.804 | 0.122 | 1.522 | 13.332 | 2.71 | 1.917 | 1.198 | 1.622 | 6.096 | 0.393 | 1277585010 | 91 | 11
4 | 2019-05-29 | 827 | 3056.76 | 4.82 | 62.908 | 56.077 | 0.158 | 0.101 | 0.015 | 0.896 | 11.223 | 2.711 | 1.947 | 1.247 | 1.733 | 6.841 | 0.401 | 1277584840 | 87 | 10
5 | 2019-06-12 | 890 | 2684.216 | 4.584 | 53.31 | 50.439 | 0.171 | 0.541 | 0.082 | 1.369 | 13.657 | 2.717 | 1.928 | 1.191 | 1.803 | 6.81 | 0.413 | 1277584770 | 92 | 11
6 | 2019-06-26 | 967 | 2994.249 | 4.955 | 60.285 | 56.342 | 0.165 | 0.315 | 0.048 | 1.202 | 13.505 | 2.716 | 1.93 | 1.18 | 1.724 | 5.858 | 0.25 | 1277584500 | 89 | 11
7 | 2019-07-08 | 1032 | 2890.917 | 5.033 | 52.454 | 54.242 | 0.174 | 0.602 | 0.091 | 1.531 | 15.052 | 2.712 | 1.943 | 1.193 | 1.638 | 5.6 | 0.373 | 1277584410 | 87 | 11
8 | 2019-07-24 | 1122 | 2868.479 | 5.144 | 47.863 | 52.256 | 0.179 | 1.173 | 0.177 | 1.847 | 14.553 | 2.71 | 1.941 | 1.193 | 1.777 | 6.911 | 0.488 | 1277584280 | 88 | 11
9 | 2019-08-07 | 1211 | 2810.128 | 5.092 | 48.623 | 49.999 | 0.181 | 0.095 | 0.014 | 1.013 | 11.099 | 2.705 | 1.913 | 1.171 | 1.882 | 7.082 | 0.305 | 1277584290 | 92 | 10
10 | 2019-08-21 | 1289 | 2868.195 | 4.974 | 52.822 | 52.238 | 0.173 | 0.267 | 0.054 | 1.382 | 13.908 | 2.666 | 1.79 | 1.206 | 1.364 | 4.972 | 0.254 | 1277584120 | 89 | 8
11 | 2019-09-04 | 1367 | 3081.588 | 4.804 | 55.11 | 56.106 | 0.156 | 0.473 | 0.072 | 1.18 | 14.482 | 2.719 | 1.95 | 1.183 | 1.864 | 7.221 | 0.299 | 1277583730 | 90 | 11
12 | 2019-09-18 | 1438 | 2660.848 | 5.235 | 48.754 | 49.803 | 0.197 | 0.48 | 0.073 | 1.561 | 14.853 | 2.714 | 1.937 | 1.158 | 1.964 | 7.206 | 0.252 | 1277583660 | 91 | 11
13 | 2019-10-04 | 1506 | 3218.082 | 5.168 | 60.599 | 59.389 | 0.161 | 0.547 | 0.083 | 1.504 | 10.347 | 2.721 | 1.957 | 1.191 | 1.678 | 6.551 | 0.164 | 1277583510 | 89 | 10
14 | 2019-10-16 | 1575 | 2685.92 | 4.972 | 47.256 | 49.949 | 0.185 | 0.663 | 0.1 | 1.447 | 10.844 | 2.717 | 1.917 | 1.2 | 1.707 | 6.007 | 0.193 | 1277583380 | 90 | 11
15 | 2019-10-30 | 1664 | 3203.748 | 4.471 | 64.409 | 59.371 | 0.14 | 0.809 | 0.122 | 1.4 | 12.169 | 2.713 | 1.927 | 1.182 | 1.732 | 6.884 | 0.457 | 1277583320 | 86 | 10
16 | 2019-11-13 | 1749 | 2903.882 | 5.097 | 55.863 | 53.445 | 0.176 | 1.298 | 0.196 | 1.822 | 13.322 | 2.716 | 1.951 | 1.199 | 1.904 | 7.497 | 0.388 | 1277583250 | 90 | 10
17 | 2019-11-27 | 1848 | 3001.394 | 4.951 | 51.898 | 53.321 | 0.165 | 1.616 | 0.244 | 2.144 | 11.36 | 2.709 | 1.932 | 1.151 | 1.922 | 7.11 | 0.319 | 1277583100 | 88 | 10
18 | 2019-12-11 | 1913 | 2976.029 | 5.605 | 53.028 | 52.409 | 0.188 | 1.267 | 0.192 | 1.825 | 12.956 | 2.714 | 1.94 | 1.172 | 1.817 | 6.628 | 0.31 | 1277583050 | 89 | 10
19 | 2020-01-08 | 2027 | 3013.619 | 5.133 | 50.811 | 54.29 | 0.17 | 1.303 | 0.197 | 1.884 | 12.458 | 2.711 | 1.931 | 1.174 | 1.748 | 6.967 | 0.301 | 1277583000 | 85 | 11
20 | 2020-01-22 | 2100 | 3016.426 | 4.922 | 53.898 | 54.437 | 0.163 | 1.35 | 0.204 | 2.267 | 10.838 | 2.713 | 1.938 | 1.203 | 1.748 | 6.138 | 0.399 | 1277582900 | 89 | 10
21 | 2020-02-05 | 2177 | 2972.295 | 4.779 | 54.725 | 54.536 | 0.161 | 0.855 | 0.129 | 1.45 | 11.716 | 2.717 | 1.938 | 1.171 | 1.695 | 6.625 | 0.264 | 1277582790 | 88 | 11
22 | 2020-02-19 | 2262 | 2909.059 | 4.962 | 49.814 | 53.339 | 0.171 | 1.124 | 0.17 | 1.614 | 13.551 | 2.717 | 1.923 | 1.178 | 1.7 | 6.641 | 0.333 | 1277582670 | 88 | 10
23 | 2020-03-04 | 2340 | 2459.218 | 4.571 | 41.839 | 43.399 | 0.186 | 1.144 | 0.173 | 2.047 | 13.697 | 2.715 | 1.921 | 1.202 | 1.817 | 6.953 | 0.334 | 1277582300 | 94 | 11
24 | 2020-06-15 | 2397 | 2847.872 | 4.656 | 47.695 | 51.802 | 0.163 | 0.66 | 0.1 | 1.38 | 14.45 | 2.717 | 1.937 | 1.178 | 1.714 | 6.563 | 0.297 | 1277582370 | 91 | 10
25 | 2020-07-20 | 19016 | 2810.237 | 5.039 | 52.34 | 52.42 | 0.179 | 0.575 | 0.087 | 1.647 | 13.602 | 2.766 | 2.015 | 1.421 | 1.809 | 6.976 | 0.242 | 1277582090 | 90 | 11

## MB_fMRI_V375
| Date | Exam | mean | sd | snr | sfnr | rms | temp_drift | temp_drift_per_minute | max_temp_drift | rdc | FWHM_x | FWHM_y | FWHM_z | mean_ghost | top_ghost | spatial_drift_pe | imag_freq | TG | RG
0 | 2019-09-04 | 1367 | 3092.231 | 4.863 | 55.721 | 56.499 | 0.157 | 0.177 | 0.036 | 1.019 | 13.436 | 2.754 | 1.98 | 1.217 | 1.731 | 6.754 | 0.138 | 1277583730 | 90 | 11
1 | 2019-09-18 | 1438 | 2638.196 | 4.914 | 50.04 | 49.321 | 0.186 | -0.016 | -0.003 | 1.017 | 14.547 | 2.725 | 1.935 | 1.2 | 1.94 | 7.091 | 0.191 | 1277583660 | 91 | 11
2 | 2019-10-04 | 1506 | 3130.361 | 4.669 | 58.481 | 58.575 | 0.149 | 0.573 | 0.116 | 1.106 | 12.105 | 2.669 | 1.886 | 1.23 | 1.362 | 4.677 | 0.317 | 1277583580 | 88 | 8
3 | 2019-10-16 | 1575 | 2714.648 | 4.968 | 51.317 | 50.497 | 0.183 | 0.762 | 0.154 | 1.58 | 12.251 | 2.724 | 1.944 | 1.18 | 1.822 | 6.281 | 0.19 | 1277583450 | 90 | 11
4 | 2019-10-30 | 1664 | 3238.231 | 4.887 | 62.651 | 59.984 | 0.151 | 0.717 | 0.145 | 1.253 | 11.562 | 2.723 | 1.945 | 1.198 | 1.9 | 7.365 | 0.244 | 1277583390 | 86 | 11
5 | 2019-11-13 | 1749 | 2908.004 | 4.933 | 53.918 | 53.739 | 0.17 | 0.668 | 0.135 | 1.263 | 12.741 | 2.724 | 1.951 | 1.198 | 1.815 | 7.241 | 0.207 | 1277583250 | 90 | 11
6 | 2019-11-27 | 1848 | 3021.49 | 5.412 | 49.012 | 53.691 | 0.179 | 0.985 | 0.199 | 1.626 | 9.513 | 2.719 | 1.937 | 1.174 | 1.788 | 6.695 | 0.159 | 1277583100 | 88 | 11
7 | 2019-12-11 | 1913 | 2986.495 | 5.314 | 51.475 | 52.56 | 0.178 | 0.566 | 0.114 | 1.26 | 15.05 | 2.723 | 1.944 | 1.203 | 1.719 | 6.29 | 0.217 | 1277583050 | 89 | 11
8 | 2020-01-08 | 2027 | 2974.861 | 5.214 | 51.834 | 53.026 | 0.175 | 0.407 | 0.082 | 1.298 | 12.762 | 2.718 | 1.928 | 1.215 | 1.691 | 6.574 | 0.218 | 1277583000 | 85 | 11
9 | 2020-01-22 | 2100 | 2972.494 | 5.02 | 60.107 | 53.897 | 0.169 | 0.529 | 0.107 | 1.115 | 11.146 | 2.722 | 1.913 | 1.192 | 1.668 | 5.901 | 0.269 | 1277582900 | 89 | 11
10 | 2020-02-05 | 2177 | 2973.448 | 4.803 | 51.046 | 54.535 | 0.162 | 0.53 | 0.107 | 1.318 | 13.033 | 2.725 | 1.947 | 1.196 | 1.812 | 7.108 | 0.203 | 1277582860 | 88 | 11
11 | 2020-02-19 | 2262 | 2959.703 | 4.652 | 55.219 | 54.088 | 0.157 | 0.828 | 0.167 | 1.561 | 14.774 | 2.727 | 1.962 | 1.197 | 1.901 | 7.443 | 0.166 | 1277582740 | 88 | 11
12 | 2020-03-04 | 2340 | 2478.102 | 4.85 | 43.326 | 43.692 | 0.196 | 0.595 | 0.12 | 1.451 | 14.354 | 2.722 | 1.945 | 1.205 | 1.958 | 7.63 | 0.13 | 1277582370 | 94 | 11
13 | 2020-06-15 | 2397 | 2839.229 | 5.012 | 55.353 | 52.178 | 0.177 | 0.325 | 0.066 | 1.162 | 13.306 | 2.729 | 1.937 | 1.22 | 1.671 | 6.377 | 0.173 | 1277582370 | 91 | 11
14 | 2020-07-20 | 19016 | 2850.06 | 4.251 | 55.723 | 53.275 | 0.149 | 0.658 | 0.133 | 1.179 | 15.996 | 2.73 | 1.947 | 1.205 | 1.707 | 6.754 | 0.11 | 1277582090 | 90 | 11